血球计数仪技术参数
1、仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测、C-反应蛋白检测和SAA检测
2、检测原理：多角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。
3、测量参数：可提供≥25项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，5个直方图。
4、仪器具有网织红细胞检测功能，提供≥3项参数（ RETIC-ABS，RETIC，IRF）。
5、进样方式：封闭穿刺进样，开放进样。

6、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

7、检测速度：全血模式最高检测速度不低于70个样本/小时

8、样本用量：全血：CRP模式≤25μl，SAA模式≤25μl，静脉全血测试单次样本用量≤43μl；预稀释测试单次样本用量≤20μl

9、分析模式：血常规+五分类；血常规+五分类+难溶红细胞；血常规+五分类+CRP；血常规+五分类+SAA；血常规+五分类+CRP+SAA；完全血细胞计数；CRP；SAA；CRP+SAA
10、具有原厂配套质控和校准品。

11、试剂储存：仪器自带制冷功能存放CRP和SAA测试试剂，无需冰箱存储

12、数据储存：≥90万份，具有数据增量备份，数据迁移功能

13、线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0 g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～320.00mg/L；SAA：3.00mg/L～320.00mg/L

14、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤5.0%，MCV≤1.0%，HCT≤3.0%，FR-CRP≤4.0%，SAA≤8.0%

15、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤1%，PLT≤1.0%，FR-CRP≤1%，SAA≤2%
16、维护与保养：具备采样针自动清洗、液路定时清洗及开关机自动清洗功能；具备高压灼烧、正负压反冲、 浸泡及智能反冲的排堵功能。
17、校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式；具有L-J，X，X-R，X-B共四种 质控模式，仪器根据测试值自动绘制质控图。
18、单位转换：各参数的显示单位可依据临床需要进行选择和设置。

19、异常提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。
