96孔扩增仪技术参数

*1、样本容量：96孔，创新独立48孔模块化设计，每个模块可独立进样、运行不同实验。

*2、6~8个荧光通道，适用染料F1: FAM/SYBR Green I、F2: VIC/HEX/JOE/TET、F3: Cy3、F4: ROX、F5: Cy5、F6: Cy5.5/Quasar705、F7与F8为客户预留通道

3、光源：长寿命LED，无需预热，保障检测稳定性与可靠性

4、激发光波长：450-800nm；检测光波长：500-800nm

5、Peltier半导体加热，带温度梯度，温度范围：30~99℃

*6、温度均匀性：≤±0.3℃，温控精确性：≤±0.1℃

7、升降温速率：≥4.5℃/s（从50℃到90℃）

8、热盖工作温度： 30~105℃

9、检测灵敏度：单拷贝模板，能有效区分5000与10000拷贝模板差异

10、检测动态范围：10个数量级

*11、带自动增益、自动本底校正功能；国内首创本底/信号过低过高自适应检测

12、预留全自动PCR链接功能

13、自带阳性检测率分析、数据库与LIS连接功能