琼海市中医院采购安装化学需氧量（CODcr）水质

在线自动监测仪需求

一、化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术参数

| 量程 | 0-10000mg/L |
| --- | --- |
| ★示值误差 | 在0-200mg/L范围内，20%* ≤±10%；50%* ≤±8%；80%* ≤±5% 在200-10000mg/L范围内，≤±3% |
| ★重复性 | 不超过2% |
| 分辨率 | 0.1mg/L |
| 显示 | 7寸触摸屏或以上TFT真彩触摸屏幕 |
| 采样周期 | 周期测量（1h~30d可调）、整点测量模式、外部触发模式可选 |
| 校准模式 | 具有自动清洗、自动校准 |
| 维护周期 | 一般每月一次 |
| 电源 | 220VAC±10%，50HZ±10% |
| 输出 | 4~20mA输出 |
| 通讯方式 | MODBUS RS-232、RS-485 |
| 环境条件 | 温度可调的室内，建议温度+5～40℃；湿度≤85%（不结露） |
| 储存容量 | 100000组测试数据 |

二、产品质保期：二年

售后服务要求:

1、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商承担，质保期内，同一设备、同一质量问题连续2次维修仍无法正常使用的，更换相同型号产品，并对更换产品质量实行“三包”服务。

2、供应商应组织专业技术人员对采购人技术人员进行培训，培训内容包括设备基本情况、设备；培训完成后双方签字确认。

安装服务要求：

- 1、项目实施过程中，供应商需派遣技术负责人（具备环境工程专业或环境保护工程师职称）对项目全程驻场指导安装、调试直至项目验收完成。

- 2、安装过程中的土建改造、电气电路、设备、系统的安装、调试、第三方检测验收由成交供应商负责。

设备验收要求：

1、验收要求:所有设备完成安装调试后由供应商邀请具有“CMA”检测资质的第三方检测公司。对所有设备运行情况进行检测验收，并出具检测报告，相关费用由供应商自行承担。

2、验收时间:采购人根据供应商提供的相关资料在10个工作日内组织验收。