琼海市中医院空气波压力循环治疗仪等一批医疗设备采购项目设备技术参数
空气波压力循环治疗仪技术参数：

5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； 

3种专业DVT治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式，多达9种充气治疗模式，适用多种治疗场景。

单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位； 

配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； 

标配专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者； 

特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效； 

环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能； 

配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 

设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 

特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； 

时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min~99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调，满足临床患者所需； 

设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； 

实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 

智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节； 

梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜； 

过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 

断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 

主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；

配置清单：
主机：1台

四腔上肢气套：1只

四腔下肢气套：2只

1分1充气导管：1条

1分2充气导管：1条

8转6导管（深灰）：1条

4转3导管（深灰）：1条

1芯气座脚底气套：2只

2芯气座小腿气套：2只

电源线：1条

中药熏蒸机技术参数：

单个蒸汽发生器锅体容积≥6L；单个蒸汽发生器锅体正常加药量≥4L。

通道数≥2个治疗通道，可满足同时对两个患者进行治疗。

输入功率≥3500VA。

蒸汽压力检测功能

压力设置范围20kPa～35kPa，步进为1kpa。

设备具有检测蒸汽压力功能，并实时显示。

具有超压保护功能，蒸汽压力＞45kPa 时，设备停止加热，并有声光提示。

熏蒸时间

熏蒸时间定时范围应为1min～95min，步长为1min。

治疗结束停止输出时，有声光提示。

熏蒸温度

具有传感器检测皮肤温度及实时显示功能，且检测精度±1℃。

具有超温警告功能，皮肤温度超过 45℃时，设备有蜂鸣器声音提示。

安全保护功能

设备具备两路独立超温保护功能。

皮肤温度超过45℃时，第一路保护功能启动，停止加热，当皮肤温度降低到40℃以下后自动恢复加热。若第一路保护功能失效，皮肤温度升高到50℃时，第二路保护功能启动，切断加热器电源，并有声光提示。

技术指标：

设备具有防干烧功能，当蒸汽发生器内没有液体时不能加热，并有声光提示。

具有液位上限提示功能，液位超过最高液位线时，设备有声光提示。

锅体材质为食品级304不锈钢，加热锅体不产生有害物质，避免蒸汽参杂有害成分。

设备具有联网功能，能够查看设备联网状态。

至少具有普通和强弱两种不同的治疗模式，可根据不同病情患者需要选择适合的压力变化，提高疗效。

设备具备预热功能，预热温度设置范围50℃～90℃，开始治疗前设备预热到设置温度并保持。

至少具有两种排液方式，即自动排液和手动排液。两种排液方式相互独立，灵活便捷，使用更方便。

配备三维万向旋转臂杆，连接360°旋转喷头，可全方位灵活调整熏蒸角度，确保精准聚焦熏蒸部位。

主机使用期限为≥9 年。

排水系统具有保护装置，避免设备移动过程中造成人体及设备的损伤。

配置清单：供应商根据技术参数要求进行对应配置
电动吸引器技术要求：

采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；

大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液；

设有溢流保护装置，可以防止液体进入中间管道和泵内；

采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体；

配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染；

手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；

整机工作平稳，噪声低，使用寿命长；

极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；

负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)；

瞬时抽气速率：≥40L/min；

噪音：≤65dB（A）；

贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)；

电源：AC220V，50Hz；

输入功率：250VA；

重量：≤20kg；
配置清单：
主机：1台

2500ml瓶：2只

电源线：1根

脚踏开关：1只

熔丝管：3只

吸引软导管（2M）：1根

空气过滤器：2只

设备资料，包括但不限于保修卡、说明书、合格证等：1套
售后服务：
整机质保≥1年。
支持本省或本市调试或维修等服务。

合同签订之日起30天内到货、安装、调试。


